MHFY-9BOS型温湿度监控终端

使用说明书

1、功能介绍	4

2、产品清单	7

3、面板介绍	7

4、操作说明	8

4.1开机/关机	8

4.2 打开或关闭GPRS监控 、数据记录	9

4.3 打印、历史数据上传	10

4.4清除记录、刷新显示、开背光	12

4.5参数浏览	13

4.6参数设置	13

4.7电池说明	14

4.8、测试信号强度功能	15

5、售后服务	15

欢迎使用

我们真诚的感谢您选用本公司的MHFY-9BOS型温湿度监控终端，本手册讲解如何使用MHFY-9BOS型温湿度监控终端，请在安装使用前仔细阅读本手册，请重点查看用红色标记的部分。

由于用户不按使用手册规定的操作程序所造成的任何故障和设备损坏全部由用户自己承担责任。

本手册的任何部分内容未经本公司事先书面许可，不得以任何形式影印、复印或翻译为其他语言。

常规使用注意事项：

- 设备正常使用时最好一天一充电，如果使用不频繁可以根据自己的实际情况使用；

- 充电时间一般四个小时就可以，时间不要超过12小时时间过长容易影响电池寿命；

- 设备能读取卡的信号强度设备在信号强度为10以上才可以正常使用；

- 设备正常充满电后，能够持续使用36-48小时，请根据自己的需求正常充电使用；

1、功能介绍

1.1、主要功能：

>大容量存储（100800组数据），1分钟存储一次，可以不间	断存储70天数据；

>通过软件或平台设置TCP回传间隔、存储间隔；

>检测本地信号强度功能（V1.0版本后）；

>GPRS远程传输，通过TCP通道最快1分钟/次的速度上传；

>打印历史记录功能；

>LCD屏查看参数和存储状态功能；

>声光报警功能（可以设置报警的上限和下限）；

>GPRS远程开关设置功能；

>按键开关机功能；

>低电压自动关机功能；

>智能检测GPRS网路不通，自动关闭GPRS功能；

>支持软件和手动测试点设置（1~255）；

>最多支持3个短信用户，进行短信报警；

>大容量1800ma锂电池，过充保护和过放保护功能，充满提示；

>LCD屏显示温度湿度及相关提示功能。

>LCD屏查看短信报警信息，可以手动清除报警信息。

1.2、功能详细介绍

短信报警功能：

在设置了短信用户后，产生温湿度报警信息，会以短信的形式发送给手机用户，可以设置发送报警的次数，如果设置了报警次数为2次，时间间隔为5分钟，GPRS-FY-V在第一次报警产生的时候会立刻发送给用户报警信息，然后会以5分钟的时间间隔发送下次的报警信息，连续发送2次后不再发送，必须人为清除报警信息后才能继续发送报警信息。

注意：温度和湿度报警是分开的，如果客户只要关心温度报警，就可以将湿度报警次数设置为0,这样就关闭了湿度报警，在温度和湿度报警都产生的时候，会以一条短信同时上报。

例如：

同时产生温度和湿度报警的短信格式如下：

（RC-9）001号仪表：温度报警88.8℃

湿度报警99.9%RH

只产生温度报警的格式如下：

（RC-9）001号仪表：温度报警88.8℃

只产生湿度报警的格式如下：

（RC-9）001号仪表：湿度报警99.8%RH

1.3、SIM卡类型

联通或移动卡（注意：不能用电信卡），开通业务：短信和数据流量业务即可。

1.4、尺寸:  150 x 90 x 22.5 mm

2、产品清单

| 主机一台 |  | 必选 |
| --- | --- | --- |
| 温湿度传感器一条 |  | 必选 |
| USB数据线一条 电源充电器一个 |  | 必选 |
| 打印机一套 |  | 可选 |

3、面板介绍

接口介绍：

（1）、“通讯”接口（USB数据接口）

即可以连接计算机进行数据的设置读取，同时也可以对设备进行充电。

（2）、“打印机”接口

直接接打印机可以进行历史记录数据打印。

（3）、按键（关机按键）

在开机状态下，长按此按键大于3S钟即可对设备实现关机。

（4）、按键（开机按键）

在关机状态下，长按此按键大于3S钟，实现设备开机。

4、操作说明

操作简单，总共8个按键即可完成所有需要的操作。

当前湿度

当前日期及时间

当前温度

4.1开机/关机

在关机状态下，按【 】按键，即可实现设备开机。

在开机状态下，长按【】按键，大于3秒，即可实现设备关机，

4.2 打开或关闭GPRS监控 、数据记录

1、GPRS监控设置

按确定按键

关闭远程监控

按确定按键

关闭远程监控

如果在GPRS远程监打开的状态下，按【 】按键，弹出界面：

按按键进行关闭GPRS远程监控

按不进行设置，并退出到主界面。

按确定按键     打开远程监控

如果在GPRS远程监关闭的状态下，按【】按键，弹出界面：

按按键进行打开GPRS远程监控

按不进行设置，并退出到主界面。

- 数据记录设置

按确认按键

开始记录

如果在主界面时间后面显示关，按【 】按键两下，弹出界面：

按确认按键 开始记录

按按键打开数据记录

按不进行设置，并退出到主界面。                                                          如果在主界面时间后面显示开，按【 】按键两下，弹出界面：

按按键结束数据记录

按不进行设置，并退出到主界面。

4.3 打印、历史数据上传

1、打印

是否打印

历史记录

按【】按键，打印提示界面如下：

【+】数字（0~9）变化

开14-05-09 00：00

结14-05-09 12：00

【-】修改切换位置

按【】按键，进入时间选择，界面如下：

再按【】按键，进行打印，打印过程

中会有蜂鸣器提示音；

按确认按键 结束记录

正在打印

历史记录

请稍后. . . . . .

正在打印

历史记录

请稍后. . . . . .

按【】按键，中断退出打印。

打印提示界面如下：

打印单如下：

注意：在打印过程中可以根据提示按【】按键中断打印。

- 历史数据上传

在设备开启GPRS网络良好的情况下，点两下打印出现如下界面：

点确认按键，选择日期时间再点确认上传，时间选择时加号按键修改时

批量上传

历史记录

正在读取

历史记录

请稍。。

【+】数字（0~9）变化

开14-05-09 00：00

结14-05-09 12：00

【-】修改切换位置

间，减号按键移动光标；上传完后自动回到主界面；

正在读取

历史记录

请稍等。。。

4.4清除记录、刷新显示、开背光

【】键和【】键同时按下可以清除历史记录；

【】键和【】键同时按下，进行显示屏刷新显示。（有的时候由于外部原因造成显示屏不能正常显示的时候，此功能可以让显示屏恢复正常显示。）

注意：如果按任何按键没有显示的时候，可以进行此操作完成显示刷新。

【】键和【】键同时按下可以开启背光；

4.5参数浏览

在主界面下，按【】按键，即可进行参数浏览，可以浏览的参数包括：设备型号及名称、IP地址和端口号、APN接入点、TCP回传间隔、存储间隔、采样间隔、电池电压、终端手机号码、终端序列号ID、温度上限、温度下限、湿度上限、湿度下限、硬件及软件版本号、记录统计、TCP发送数据统计、接受报警手机号码、温湿度超标报警次数；并且可以设置“测试点”（也成为设备ID）。

4.6参数设置

测试点设置

1

在主界面下，按【】按键两下，即可实现对测试点和短信报警次数设置。

测试点设置     1

设置“测试点”界面如下：

再【】或【】按键，

进行测试点的修改。

按‘-’清除报警

温度报警：000次

湿度报警：000次

温002次     湿002次

在主界面下，按【】按键一下，即可实现清除报警的次数和查看最多短信报警次数界面如下：

按【】按键，清除报警。重新进行报警。

按‘-’清除报警

温度报警：000次

湿度报警：000次

温002次     湿002次

注释：温度报警：002次 --- 代表当前温度报警次数为2次

湿度报警：002次 --- 代表当前湿度报警次数为2次

温005次    湿005次 -- 代表最多发送5次温度报警信息 和5次湿度报警信息，到次数后，不再进行短息报警。

按【】按键： 代表可以清除当前的2次温度报警和2次湿度报警，重新打开短信报警功能。

电池电量低

请及时充电

正在关机请稍后......

4.7电池说明

具有过充保护和过放保护功能。

电池电量低

请及时充电

正在关机请稍后......

当电量低时会自动关机，以保护电池不受损坏，提示界面：

4.8、测试信号强度功能

信号强度：20

第003次检测

信号强度：20

第003次检测

打开GPRS功能后，当GPRS进行搜网状态后，即可长按【】按键（大概5秒钟），即可进入检测本地信号状态，显示如下：

按任何按键可以退出。

注意：检测完信号后，必须关机再开机，或关闭GPRS，然后打开GPRS功能，才能正常运用GPRS远程监控功能，否则可能会造成系统不能正常运行。

点击读取（跟记录仪的读取相同

5、售后服务

7个工作日内，发现问题，免费包换；保质期为1年，一年为免费进行设备的维修；

超出了1年的只收取维修器件的费用。

- 技术支持

售后服务部：177-1851-3709

400免费热线：400-117-4688

网址：WWW.bjmhgq.com

| 保修记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保修日期 | 故障及处理方法 | 完成日期 | 顾客签名 |
| 保修记录 |  |  |  |
| 保修日期 | 故障及处理方法 | 完成日期 | 顾客签名 |
| 保修记录 |  |  |  |
| 保修日期 | 故障及处理方法 | 完成日期 | 顾客签名 |